## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่อง Bedside Monitor
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน | ตรวจสวิทช์เลือก Mode ใช้งานว่ามีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | EKG Electrode / Patient Cable | ตรวจ EKG Electrode / Patient Cable มีการฉีกขาด แตกหักชำรุดหรือไม่
6 | Finger Probe / Cable | ตรวจเช็ค Finger Probe และสายต่อว่ามีการฉีกขาดชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
7 | ผ้าพันแขน / Cable (Hose) | ตรวจเช็คผ้าพันแขนและสายต่อผ้าพันแขนว่ามีการฉีกขาดชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
8 | IBP Transducer / Cable | ตรวจเช็ค IBP Transducer และสายต่อว่ามีการฉีกขาดชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | ทดสอบแบตเตอรี่ | ทำการถอดปลั๊กไฟ AC ออก ทำการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่สามารถทำงานได้หรือไม่
2 | หน้าจอแสดงผล | ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดคมชัด มีการแสดงผลตรงตามการใช้งาน
3 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
4 | การตั้งค่า High - Low alarm | ทำการตั้งค่า alarm สังเกตดูว่าสามารถตั้งค่าการ alarm ได้หรือไม่
5 | การทำงานของเครื่องพิมพ์ | ทดสอบการพิมพ์ของเครื่องว่าสามารถพิมพ์ได้หรือไม่ กระดาษที่ออกมามีเส้นคมและชัดเจนหรือไม่
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม
1 | แผ่นขั้วต่ออิเลคโตรด (Red Dot) | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่
2 | กรณีเป็นเครื่อง Transporter ชาร์จแบตเตอรี่ | กรณีเป็นเครื่อง Transporter หรือ เครื่องที่มีแบตเตอรี่ในตัว ให้ทดสอบแบตเตอรี่ โดยถอดปลั๊กออก
| เตรียมพร้อม (จำนวน 8 ชั่วโมง ) | แล้วเปิดเครื่อง หรือMonitor ผู้ป่วยไปพร้อมด้วย เพื่อทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ เกิน 30 นาทีหรือไม่
| การทำความสะอาดเครื่อง | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
SD-MEC01-GEN014 : Rev.00
หน่วยงานอุปกรณ์ชีวการแพทย์ รพ.ราชวิถี